阳江市妇幼保健院

采购医疗设备项目（二次）

采 购 文 件

【项目编号：YJFY-ZWK-2025-01】

2025年2月17日

目  录

第一章  报价邀请	2

第二章  报价须知	5

第三章  采购需求书	6

第四章  报价文件组成及参考格式	16

# 报价邀请

阳江市妇幼保健院多功能臭氧雾化妇科治疗仪采购项目公告（二次）

【项目编号：YJFY-ZWK-2025-01】

阳江市妇幼保健院拟对多功能臭氧雾化妇科治疗仪进行采购，欢迎符合资格条件的厂家（公司）按本公告的有关要求报价(项目采购需求及报价文件请点击下载)。

一、采购项目编号： YJFY-ZWK-2025-01

二、采购项目名称：阳江市妇幼保健院多功能臭氧雾化妇科治疗仪采购项目（二次）

三、采购项目数量及预算：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价金额（元） | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | 2台 | 27800 | 55600 |  |
| 合计共55600元 |  |  |  |  |  |

四、采购项目公示期：2025年2月18日至2025年2月24日五个工作日。

五、报价供应商资格条件

（一）供应商须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）。

（二）供应商具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。

（三）行政主管部门对本采购产品有注册或备案要求的，供应商须提供有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案证明。

（四）报价供应商不得串标围标，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录﹝提供书面声明函（格式自定）﹞。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。单位办公地点为同一地址的，供应商之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单﹝提供书面声明函（格式自定）﹞。

六、截止递交报价文件时间：2025年2月25日上午8：00分至12：00分，下午14：30分至17：30分；逾期恕不接受。

七、联系方式

联系地址：阳江市富康路126号门诊楼3楼总务科

联系电话：0662-8899566

联系人：蔡工

邮箱：YJFYCJ@163.com

阳江市妇幼保健院

2025年2月17日

# 第二章  报价须知

一、报价文件的编制

1． 报价文件组成

详见第四章” 报价文件组成及参考格式”。

2．报价文件的编写

2.1. 报价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的报价产品只允许有一个报价；

2.2  报价人要按对报价文件资料编写顺序页码。

# 二、报价文件的递交

1. 报价文件的密封和标记

1.1报价人要将报价文件用信封密封，并在封口处加盖公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致报价文件非人为因素过早启封，阳江市妇幼保健院概不负责，并将该文件退还给报价人。

2．对报价文件投递的要求

所有报价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

报价人全称（盖章）：

报价人联系电话：

采购设备名称：

比价编号：YJFY-ZWK-2025-01

# 第三章  采购需求书

- 一、供应商的资格要求为：

参加本次报价的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商条件外，还必须符合下列要求：

- 供应商须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

- 依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

3、本项目不接受联合体投标；

4、具有所报价产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或法律法规规定必须的证明文件。

5、报价供应商不得串标围标，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录﹝提供书面声明函（格式自定）﹞。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。单位办公地点为同一地址的，供应商之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、三年内不得参加我院采购活动的处罚﹝提供书面声明函（格式自定）﹞。

- 二、货物要求：

- 供应商应提供全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并要按有关要求进行包装机装运。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国家官方标准。

- 供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、

- 随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。

- 供应商负责设备端口免费开放，并符合国标模式输出，并免费保证设备与采购方电脑

- 信息系统的匹配及连接。

- 三、报价包括：货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、税金等一切费用。总报价不得5.56万元人民币。（超出该上限的报价将作为无效投标处理）（以上费用需在投标价格表中详细列明）。

- 四、交货期：合同签订生效后30个日历天内。（超出该交货期将作为无效报价处理）。

- 五、交货地点：用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。

- 六、付款方式：

签订合同后，货到安装并经验收合格后首付总额60%，余额一年内付清。

- 七、安装调试及售后服务：

（一）、供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具等工作，所产生的费用由供应商负责。

（二）、售后服务：

- 免费质保期期限：从验收合格签名之日起，保质期3年。乙方应为甲方办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内乙方对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。

- 维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；

- 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

八、设备技术参数和配置要求：

多功能臭氧雾化妇科治疗仪技术参数

- 冲洗流量: ≥0.5L/ min。

- 冲洗出水压力: ≥11Kpa。

- 臭氧水浓度: ≥0.75mg/L。

- 雾化率: ≥12ml/ min

- 臭氧气体浓度: ≤3.6mg/L。

- ▲臭氧产量: ≤800mg /h。

- 多功能工作模式： 气雾、水三种工作模式

- 冲洗液可选择手动加水，也可选择链接自来水自动进水， 配备净水装置。

- 冲洗部分和治疗部分采用单独的液晶显示屏显示， 臭氧水治疗、雾化治疗可时启动， 互不干扰， 冲洗部分和治疗部分可单独使用也可以同时使用， 自动记冲洗及治疗的次数。

- 冲洗液加热温度范围: 18-40℃可调。

- 内置水箱， 自动加热， 自动恒温功能， 储水桶在缺水时， 控制面板有报警烁和报警蜂鸣响超声波雾化器内水量少于 50ml水时， 机器同时应有灯光指显示屏有缺水图案指示及声音报警提示。

- 治疗定时： 三档可调， 可长开。具有臭氧气治疗和超声波臭氧雾化治疗一键自动切换功能。

- 冲洗系统配有脚踏开关， 与控制面板冲洗开关并联控制， 冲洗过程无需长按按钮，使 用寿命≧25000次。

- ▲具备超温保护功能、超声雾化功能， 并且精准可控。

- 控制系统： 智能控制系统， 在线显示时间、臭氧气液浓度、气液流量等参数值。

- 设备冲洗瓶实现自动加水、自动制液、自动恒温， 缩短患者冲洗的等待时间， 最大程度的提高设备的使用率。

- ▲加温， 保温自动化， 患者感觉温热舒适： 大于40度过温保护。防止患者及使用烫伤。

- 设备连接自来水能自动加水并且将自来水自动过滤， 省时省力省钱。

- 加温不冲洗， 冲洗不加温， 安全可靠。

- 冲洗、治疗结束时有蜂鸣提示音， 更加人性化。

- 多功能臭氧雾化妇科治疗仪配置清单（每台）

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 套 |  |
| 2 | 三插电源线 | 1 | 个 |  |
| 3 | 脚踏开关 | 3 | 个 |  |
| 4 | 一次性使用妇科冲洗头 | 50 | 个 |  |
| 5 | 一次性使用妇科治疗头 | 50 | 个 |  |
| 6 | 冲洗手柄 | 4 | 个 |  |
| 7 | 治疗手柄 | 2 | 个 |  |
| 8 | 白色治疗导管 | 2 | 条 |  |
| 9 | 超声波雾化器 | 5 | 个 |  |
| 10 | 连接导管 | 2 | 条 |  |
| 11 | 进水三通 | 1 | 个 |  |
| 12 | 球阀 | 1 | 个 |  |
| 13 | 生料带 | 1 | 个 |  |
| 14 | 水管 | 1 | 条 | 8M |
| 15 | 钢钉塑料线码 | 20 | 个 |  |
| 16 | 不锈钢软管接头密封胶圈 | 2 | 个 |  |
| 17 | 保险管 | 4 | 个 |  |
| 18 | 使用说明书 | 1 | 本 |  |
| 19 | 合格证 | 1 | 份 |  |
| 20 | 保修卡 | 1 | 份 |  |

# 报价文件组成及参考格式

# 报价文件组成

报价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一式五份），主要内容包括但不限于以下内容：

报价人全称：

标段号：

项目名称：阳江市妇幼保健院多功能臭氧雾化妇科治疗仪采购项目（二次）

招标编号：YJFY-ZWK-2025-01

#### （一）、商务部分

1、营业执照、医疗器械经营许可证副本复印件和法人授权书原件、联系人身份证复印件。

2、国家规定本采购项目设备的医疗器械注册证或备案证明复印件。

3、公司资格声明函

#### （二）、技术参数、售后服务部分

1、设备详细参数及简要说明书（报价人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

2、免费售后服务承诺时间及措施（附具体的售后服务方案）

3、本采购项目同类产品的成交资料（报价设备近3年采购合同或中标通知书、发票等复印件）

4、技术参数（型号、规格）实质性响应一览表。要按照采购人采购需求书的技术参数和配置逐条响应，标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。

| 序号 | 采购需求书中产品的技术参数、配置 | 报价产品的实际技术参数、配置 | 是否偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。

- 、报价一览表

| 报价项目内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 到货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写：人民币 元（小写：¥ ）。 |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法人（签字）：

授权代表（签字）：

职务：

联系电话：

日期：   年  月   日