**阳江市妇幼保健院**

**采购医疗设备项目**

**比价采 购 文 件**

**【项目编号：YJFY-SBK-2025-01】**

**2025年08月05日**

**目 录**

[第一章 报价邀请 2](#_Toc247623681)

[第二章 报价须知 5](#_Toc247623683)

[第三章 采购需求书 6](#_Toc247623691)

[第四章 报价文件组成及参考格式 9](#_Toc247623695)

# 

# 报价邀请

阳江市妇幼保健院全自动化学发光测定仪采购项目公告

【项目编号：YJFY-SBK-2025-01】

阳江市妇幼保健院拟对全自动化学发光测定仪进行采购，欢迎符合资格条件的厂家（公司）按本公告的有关要求报价(项目采购需求及报价文件请点击下载)。

一、采购项目编号： YJFY-SBK-2025-01

二、采购项目名称：阳江市妇幼保健院全自动化学发光测定仪

三、采购项目数量及预算：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价金额（元） | 预算总金额（元） | 备注 |
| 1 | 全自动化学发光测定仪 | 1台 | 15000 | 15000 |  |
|  | | | | | |

四、采购项目公示期：2025年8月5日至2025年8月11日五个工作日。

五、报价供应商资格条件

（一）供应商须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件（加盖公章）。

（二）供应商具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。

（三）行政主管部门对本采购产品有注册或备案要求的，供应商须提供有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或备案证明。

（四）报价供应商不得串标围标，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录﹝提供书面声明函（格式自定）﹞。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。单位办公地点为同一地址的，供应商之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单﹝提供书面声明函（格式自定）﹞。

六、递交报价文件时间：2025年8月11日上午8：00分至12：00分，下午14：30分至17：30分；逾期恕不接受。

七、联系方式

联系地址：阳江市富康路126号门诊楼3楼设备科

联系电话：0662-8838060

联系人：敖生

阳江市妇幼保健院

2025年8月5日

# 

# 第二章 报价须知

一、报价文件的编制

**1． 报价文件组成**

详见第四章”报价文件组成及参考格式”。

**2．报价文件的编写**

2.1. 报价文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的报价产品只允许有一个报价；

2.2 报价人要按对报价文件资料编写顺序页码。

# 二、报价文件的递交

**1. 报价文件的密封和标记**

1.1报价人要将报价文件用信封密封，并在封口处加盖公章。

1.2 如果由于信封密封不严，导致报价文件非人为因素过早启封，阳江市妇幼保健院概不负责，并将该文件退还给报价人。

**2．对报价文件投递的要求**

所有报价文件必须装在密封完好的信封，封口加盖投标单位公章，并在包装的封面上注明：

报价人全称（盖章）：

报价人联系电话：

采购设备名称：阳江市妇幼保健院全自动化学发光测定仪

比价编号：YJFY-SBK-2025-01

# 

# 第三章 采购需求书

1. **供应商的资格要求为：**

参加本次政府采购活动的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、投标人须是中华人民共和国境内合法注册登记，能独立承担民事责任并具有相关经营与货物要求范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件。

2、依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》。

3、具有所投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》、备案证明或法律法规规定的证明文件。

4、本项目不接受联合体投标。

1. **货物要求：**
2. 中标供应商应提供原装、原厂、全新的、符合国家质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。
3. 中标供应商应将所提供货物的装箱清单、备件清单、正规发票、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、维修技术资料手册、维护手册、软件备份、故障代码表、零部件、维修密码等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按采购人需求约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。
4. 中标供应商负责设备端口免费开放，并保证与采购方电脑信息系统匹配。
5. **投标报价包括：**运至采购人指定的地点。货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、技术服务（包括设备和采购人院内信息系统连接费用）、质保期保障、产品成本、利润、税金、电源点至医用设备管线连接等一切费用。**投标报价子包不得高于1.5万元人民币，（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）**（以上费用需在投标价格表中详细列明）。
6. **合同签订要求：**采购合同由中标供应商与采购人双方签订，签订时间为《中标通知书》发出后的30个日历天内（需待本院耗材采购管理部门在15个日历天内完成该设备试剂的采购议价工作后，才能在15个日历天内签订设备采购合同）。
7. **交货期：**合同签订生效后30个日历天。
8. **交货地点：**用户指定地点（阳江市妇幼保健院院内）。
9. **付款方式：**货到安装调试正常并完成培训后，经验收合格，首付总额60%，余额在验收合格之日起一年内付清。
10. **安装调试、验收及售后服务：**

（一）、中标供应商必须负责货物的运输、卸装、安装、调试费用以及安装辅件和所使用调试的耗材、工具包括医用设备管线之间连接等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）、验收

1.安装调试完成后按相关设备管理规范进行验收。包括如果设备要由第三方有资质的检验机构进行检验检测合格或校准，中标供应商需将合格的检验结果报告书交给采购人，才能进行验收程序，所产生的费用由中标供应商负责。

2.由设备科、使用科室和厂家工程师共同对设备进行验收。

3.所有设备的技术参数和配置必须和中标供应商投标文件响应情况一致，如有不符合，采购人有权拒收，并将虚假情况报上级监管部门依法依据进行处理。

（三）、售后服务：

1. 免费质保期期限：整机（系统）保质期3年（从验收合格签名之日起），乙方应为甲方办妥本次货物需求产品的保修手续,质保期内乙方对所供货物实行质量包修、包换、包退、包维护保养、包配件等。
2. 维修人员接到维修通知后到场时间：1小时内响应，服务工程师24小时内上门服务；
3. 质保期内，非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标供应商负责包修、包换整件或包退，并承担因此而产生的一切费用。

4.所有货物质保期限内服务方式均为中标供应商上门服务，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

5.设备的装车、卸车、安装、调试、操作及维护保养培训服务等，中标方必须安排工作人员全程跟踪，并且所产生的费用均由中标方支付。

6.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免

费维修期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

7.在质量保证期内，中标方所交付或提供的物品质量、服务及培训不符合国家法律法规

和合同约定的，由中标方负责承担保修责任，并承担由此而产生的实际费用。

8.中标方无偿培训采购人维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或由中标方安排到外地培训，所产生的费用由中标供应商负责。

9.开放端口软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

10.保修期满后维修时，如更换配件，只收取配件费，且配件费按优惠价格收取，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零件配件时，乙方同意免费维修及更改配换零件。

1. **货物需求一览**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **数量** | **单价/万元** | **总价/万元** | **备注** |
| 1 | 全自动化学发光测定仪 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |
| 合计共1.5万元 | | | | | |

**B 技术参数**

**全自动化学发光测定仪技术参数**

1.通讯：提供LIS、HIS系统接口。

2.质控功能：可以测量液体质控。

3.测试≥100速度/小时。

4.采用吖啶酯直接化学发光法，灵敏度≤1pg/ml，精密度CV≤3%

5.全自动检测，无需手动加样，具备样本管自动开/闭帽功能。

6.≥30个样本位，支持不间断轨道进样，支持样本原始管直接上机，包括多种规格采血管、末梢血锥形管、生化杯定标管等。

7.支持样本类型：全血、末梢血、血清、血浆。

8.自带校准、质控品，对试剂自动分析，确保检验结果有效性。

9.所有耗材支持不停机更换。

10.具备液位探测功能，自动探测凝块与气泡。

11.配套软件支持中文、英文，支持LIS系统双向数据通讯。

12.该产品采用基于吖啶酯直接化学发光法，与配套的检测试剂共同使用，在临床上用于对来源于人体的血清、末梢血、血浆和尿液样本中的被分析物进行定性或定量检测，包括激素，心肌标志物、感染性疾病的相关项目。

13.实验所有过程中完全进行于密闭环境中。进样针实时清洗，杜绝交叉污染。同时支持进样针堵针、空吸以及液面检测及相应警告。

14.内置试剂不足自动提醒，用户可在软件相应位置根据需求自行设置。

15.支持多种数据传输方式，包括USB直接下载、局域网/互联网连接、报告直接打印以及LIS双向传输，可远程获取化学发光实验结果及报告。

**全自动化学发光测定仪配置清单（每台）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 操作手册 | 1 | 份 |  |
| 2 | 全自动化学发光仪日常操作流程卡 | 1 | 份 |  |
| 3 | 出厂检验报告 | 1 | 份 |  |
| 4 | 合格证 | 1 | 份 |  |
| 5 | 保修卡 | 1 | 套 |  |
| 6 | 配置清单 | 1 | 份 |  |

# 第四章 报价文件组成及参考格式

# 

# 报价文件组成

**报价文件必须按照以下所列顺序装订成册（一式五份），主要内容包括但不限于以下内容：**

报价人全称：

标段号：

项目名称：阳江市妇幼保健院全自动化学发光测定仪

招标编号：YJFY-SBK-2025-01

#### （一）、商务部分

1、营业执照、医疗器械经营许可证副本复印件和法人授权书原件、联系人身份证复印件。

2、国家规定本采购项目设备的医疗器械注册证或备案证明复印件。

3、公司资格声明函

#### （二）、技术参数、售后服务部分

1、设备详细参数及简要说明书（报价人必须提供设备详细技术参数及产品彩页）

2、免费售后服务承诺时间及措施（附具体的售后服务方案）

3、本采购项目同类产品的成交资料（报价设备近3年采购合同或中标通知书、发票等复印件）

4、技术参数、配置实质性响应一览表。要按照采购人**采购需求书的技术参数和配置逐条响应，标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致报价无效。**

**技术参数、配置实质性响应一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求书中产品的技术参数、配置 | 报价产品的实际技术参数、配置 | 是否偏离 | 偏离简述 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：若无偏离，在本表“偏离说明”处注明“无偏离”的字样。若有偏离，在本表“偏离说明”处注明“有偏离”的字样并注明偏离的具体情况。**

1. **、报价一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价项目内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 到货期限 |
|  |  |  |  |  |
| **大写：人民币 元（小写：¥ ）。** | | | | |

报价单位（公章）：

法人（签字）：

授权代表（签字）：

职务：

联系电话：

日期： 年 月 日